YG020型电子单纱强力机强力校验方法

首先，要先打开仪器的后盖，就可以看到里面有一块线路板了

- 按住面板上的“标定”键，开电源（注意：在开了电源后，“标定”键不要松，待5秒钟后松开）

- 然后进入如下界面

方 式：测 量        管 数：01        每管次数：03

夹 距：0500mm                   定伸长率： 800%

拉 力：05000CN                  速 度：500mm/min

密 度：001.0tex                   打 印：全部数据

**************************0000*************************

管 数：01           次 数：03       强 力：0000CN

长 度：0000.0mm                    时 间：000.00S

强 度：000.0CN/tex                  伸 长：000.0%

可以看一下以上界面中间的****处的数字部位是不是60左右，五十几或六十几都可以的，如果数字显示的差不多，就可以不用调了。

如果没有数字显示，而只是显示：0000，则可以用小的一字螺丝刀调节以下“线路板示图”中的1号电位器，顺时针或逆时针都可以调节的，直到调出以上相应的数值即可（五，六十都可以的），

************************0060*************************

然后再按一下“标定“键，“去皮键”，关电源。

驱动线插头

|  | 打印机接口 |
| --- | --- |
| 1号电位器 2号电位器 3号电位器 控制面板插头 光耦插头 传感器插头 液晶显示 |

线路板示图

- 以上是调节重量采样值，接下来就是标定强力了

- 重新开电源后，归位正常后，出现以下界面：

方 式：测 量        管 数：01        每管次数：03

夹 距：0500mm                   定伸长率： 800%

拉 力：05000CN                  速 度：500mm/min

密 度：001.0tex                   打 印：全部数据

*********************实时测量***********************

管 数：01           次 数：03       强 力：0000CN

长 度：0000.0mm                    时 间：000.00S

强 度：000.0CN/tex                  伸 长：000.0%

- 按一下“初始化”键，再按一下“去皮”键。

- 放一个200g的砝码（附件），看一下液晶屏幕上“强力”的位置上是显示多少，正常情况下应该显示196CN左右，稍有偏差是允许的，如果没有达到这个值，则可以调节“线路板示图”中的号电位器，调节的方法和以上调节号电位器是一样的，调到到相应的数字就可以了。

- 仪器强力标定完成。